CaStar R NEXT

For NIV						CaStar R NEXT per NIV

| 1 | This video shows the process of setting up, fitting and removing the CaStar R NEXT hood. Always refer to the Instructions for Use provided with each product. This video is not intended to replace the Instructions for Use. | Questo video illustra il procedimento di preparazione, posizionamento e rimozione del casco CaStar R NEXT. Consultare sempre le istruzioni d’uso incluse ad ogni prodotto. Questo video non intende sostituire le istruzioni d’uso. |
| --- | --- | --- |
| 2 | CaStar R NEXT For NIV Fitting and removing | CaStar R NEXT per NIV Posizionamento e rimozione |
| 3 | Hood without underarm straps for non-invasive mechanical ventilation (NIV) Available in six sizes to comprehensively cover the broadest range of adult patients | Casco senza bretelle di fissaggio per ventilazione meccanica non invasiva (NIV). Disponibile in sei taglie per tutti i tipi di pazienti adulti. |
| 4 | Size information is on the top and side of each box. | Le informazioni relative alla taglia sono riportate sulla parte superiore e sul lato di ogni confezione. |
| 5 | A tape measure is included on the outside so that the correct size can be selected without opening the box. | Un metro per la misura del collo è presente all’esterno di ogni scatola per agevolare la scelta della taglia più idonea senza la necessità di aprire la confezione. |
| 6 | Inside the box you will find ... Castar R Next hood Rigid annular body Inflation bulb Instructions for use Ear plugs | All’interno della confezione troverete… Casco Castar R Next Corpo rigido anulare Pompetta Istruzioni d’uso Tappi auricolari |
| 7 | Earplugs are included if you wish to use them. | Sono inclusi tappi auricolari qualora lo si ritenesse necessario. |
| 8 | Setting up the hood. | Preparazione del casco.. |
| 9 | Open the bag using the perforated edge. | Aprire l’involucro lungo il bordo perforato. |
| 10 | Reshape the hood. | Riconformare il casco. |
| 11 | Remove the patient access port cap. | Rimuovere l’oblò di accesso al paziente. |
| 12 | Check the smooth operation of the anti-asphyxiation valve and place to one side. | Verificare il corretto funzionamento della valvola antissofocamento. bidirezionale e posizionarla a lato per l’utilizzo successivo. |
| 13 | Attach 22mm breathing system inspiratory and expiratory limbs. | Collegare i circuiti inspiratorio ed espiratorio da 22mm. |
| 14 | Start the ventilator. | Attivare il ventilatore. |
| 15 | Positioning and activating the hood | Posizionamento ed attivazione del casco. |
| 16 | Two people firmly open the collar using their finger tips and thumbs along the rigid ring, so that the patient's head can pass through. | Dilatare il collare utilizzando 4 mani, in modo da permettere il passaggio della testa del paziente. |
| 17 | Position the inflatable cushion around the patient's neck and hook the fasteners onto the two front metal connectors. | Posizionare il cuscino gonfiabile attorno al collo del paziente ed agganciarne i fissaggi ai pomelli. |
| 18 | Take the rigid annular body, open it and position it around the patient’s neck following the indications. | Prendere il corpo rigido anulare, aprirlo e posizionarlo attorno al collo del paziente seguendo le indicazioni riportate sullo stesso. |
| 19 | Close the rigid annular body behind the patient's neck. | Chiudere il corpo rigido anulare dietro la nuca del paziente. |
| 20 | Ensure that the 'FRONT' arrows are aligned. | Assicurarsi che le frecce “FRONT” siano correttamente allineate. |
| 21 | Using the four fastening tabs hook the rigid annular body onto the metal connectors positioned on the ring. | Utilizzando le quattro linguette di fissaggio agganciare il corpo rigido anulare ai pomelli posizionati sull’anello. |
| 22 | Inflate the cushion with the inflation bulb. The cushion should be full, but not under pressure. | Gonfiare il cuscino con la pompetta. Il cuscino deve essere gonfio ma non in pressione. |
| 23 | Then close the clamp. | Chiudere la clamp della linea di gonfiaggio. |
| 24 | Fit the patient access port cap. If required pull the anti-asphyxiation button until the hood inflates. | Riposizionare l’oblò di accesso al paziente. Se necessario tirare la valvola antisoffocamento bidirezionale fino alla pressurizzazione del casco. |
| 25 | You may remove the pump if you feel no further adjustment is necessary. | É possibile rimuovere la pompetta se non sono necessarie ulteriori interventi sul cuscino. |
| 26 | Push the inflation tube into the slot under the rigid annular body. | Incastrare la linea di gonfiaggio del cuscino nell’apposita sede sotto il corpo rigido anulare. |
| 27 | The hood is now set up correctly. | Il casco è ora posizionato correttamente. |
| 28 | Using the patient access port | Utilizzo dell’oblò di accesso al paziente. |
| 29 | Twist the patient access port anticlockwise to access the patient’s face. | Ruotare l’oblò in senso antiorario per accedere al volto del paziente. |
| 30 | Lock the patient access port by twisting it clockwise. | Chiudere l’oblò di accesso al paziente ruotandolo in senso orario. |
| 31 | If required pull the valve button using two fingers until the hood is pressurised. | Se necessario tirare la valvola antisoffocamento bidirezionale fino alla pressurizzazione del casco. |
| 32 | Using sealed accesses for probes or catheters | Utilizzo degli accessi a tenuta per sonde e cateteri. |
| 33 | Remove the access, position the probe/catheter or NG tube, then refit the access. | Estrarre l’accesso dalla sede rigida, posizionare la sonda/catetere o l’SNG (sondino naso gastrico), quindi reinserire l’accesso nella sede rigida. |
| 34 | Removing the hood | Rimozione del casco. |
| 35 | Open the patient access port. | Aprire l’oblò di accesso al paziente. |
| 36 | Probes or catheters that remain attached to the patient should be fed back into the hood. | Le sonde o i cateteri che rimangono collegati al paziente devono essere portati all’interno del casco. |
| 38 | Remove the rigid annular body. | Rimuovere il corpo rigido anulare. |
| 39 | Move the inflated cushion to the back of the patient's neck. | Spostare il cuscino dietro al collo del paziente. |
| 40 | Two people firmly open out the collar and remove the hood. | Dilatare il collare in due persone e rimuovono il casco. |
| 41 | Then turn off the ventilation flow. | Interrompere il flusso di ventilazione |
| 42 | CaStar R NEXT For NIV | CaStar R NEXT per NIV |